32层螺旋CT

技术规格与性能要求

一、招标概述：

本次招标采购设备为多层螺旋CT，投标方应根据招标文件所提出的设备技术性能指标、产品规格以及服务要求等综合考虑，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标，希望投标方以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分彰显贵公司的竞争实力。

- 招标货物一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 多层螺旋CT | 1套 | 扫描成像：≥32层/360° |

三、招标说明：

招标文件技术规格书中标注“#”号的为关键参数，每项负偏离扣5分；未标注“#”号的参数为非关键参数，每项负偏离扣3分；正偏离不加分；需提供厂家技术白皮书或国家质检报告，未提供的其技术响应按负偏离处理。

招标参数：

| 序号 | 技术和性能名称 | 具体参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架系统 |  |
| 1.1 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 1.2 | 驱动方式 | 皮钢带 |
| 1.3 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 1.4 | 扫描倾角 | ≥50° |
| 1.5 | 冷却方式 | 风冷加油冷 |
| 1.6 | 探测器类型 | 固态稀土陶瓷探测器 |
| 1.7 | 探测器Z轴排列数 | ≥16排 |
| #1.8 | 探测器Z轴宽度 | ≥20mm |
| #1.9 | 每排探测器单元数量 | ≥840个/排 |
| 1.10 | 探测器单元总数 | ≥13500个 |
| 1.11 | 采样率 | ≥4800views/圈 |
| #1.12 | 球管焦点到探测器的距离 | ≤94cm |
| 1.13 | 机架信息显示屏尺寸 | ≥13吋 |
| 1.14 | 具备三维激光定位系统功能 | 提供 |
| 1.15 | 机架一体化病人呼吸图形和语音提示系统 | 提供 |
| 1.16 | 智能休眠节能运行技术 | 提供 |
| 2 | 扫描床系统 |  |
| 2.1 | 扫描床垂直移动范围 | ≥500mm |
| 2.2 | 扫描床水平移动范围 | ≥185cm |
| 2.3 | 扫描床水平可扫描范围 | ≥180cm |
| 2.4 | 最大水平移动速度 | ≥150mm/s |
| 2.5 | 最小水平移床速度 | ≤0.5mm/s |
| 2.6 | 扫描床水平移动精度 | ≤±0.25mm（最大承重） |
| 2.7 | 扫描床最大承重 | ≥205kg |
| 2.8 | 扫描床附件 | 提供 |
| 2.9 | 扫描床控制脚踏开关 | 提供 |
| 2.10 | 具备隔室操作：配备无线蓝牙遥控器 | 提供 |
| 3 | X线球管及高压发生器 |  |
| #3.1 | 球管阳极物理热容量（100%效率，非等效值） | ≥3.5MHU |
| 3.2 | 球管阳极最大散热率 | ≥735kHU/min |
| 3.3 | 发生器功率（非等效值） | ≥42kW |
| 3.4 | 最大球管电压 | ≥140kV |
| 3.5 | 最小球管电压 | ≤70kV |
| 3.6 | 最大球管电流（非等效值） | ≥350mA |
| 3.7 | 最小球管电流（非等效值） | ≤10mA |
| 3.8 | 球管大焦点 | ≤1.7mm2 |
| 3.9 | 球管小焦点 | ≤0.6mm2 |
| #3.10 | 球管焦点到等中心距离 | ≤53cm |
| 3.11 | 球管冷却方式 | 油冷+风冷 |
| 4 | 主控制台计算机系统 |  |
| 4.1 | CPU主频 | ≥3.0GHz |
| 4.2 | 计算机内存 | ≥32GB |
| 4.3 | 计算机硬盘容量 | ≥2.0TB |
| 4.4 | 显卡 | ≥6GB |
| 4.5 | 显示器尺寸 | ≥24吋 |
| 4.6 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 4.7 | 图像重建速度（512×512矩阵） | ≥30幅/秒 |
| 4.8 | 标准键盘鼠标 | 提供 |
| 4.9 | DVD光盘刻录系统 | 提供 |
| 4.10 | USB数据导出功能 | 提供 |
| 4.11 | 标准DICOM3.0接口 | 具备，同时具备以下功能： 发送／接收 查询／检索 基本打印功能 存储 网络接口(HIS／RIS) |
| 4.12 | 自动语言提示功能 | 提供 |
| 4.13 | 自动照相功能 | 提供 |
| 4.14 | DICOM Modality Worklist功能 | 提供 |
| 4.15 | 激光相机接口 | 提供 |
| 4.16 | 计算机用不间断电源（UPS） | 提供，要求供电时间≥30分钟 |
| 4.17 | 大幅度降低扫描剂量的全新迭代重建技术 | 提供（说明应用该迭代技术后剂量降低比例） |
| 5 | 扫描参数和图像质量 |  |
| #5.1 | 每圈扫描层数 | ≥32层/360° |
| 5.2 | 每圈最短扫描时间 | ≤0.75s/360° |
| 5.3 | 扫描速度可选范围 | ≥6种，提供具体扫描速度 |
| 5.4 | 最薄图像层厚 | ≤0.625mm |
| 5.5 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 5.6 | 最小扫描视野 | ≤1cm |
| 5.7 | 定位扫描最大长度 | ≥180cm |
| 5.8 | 定位扫描宽度 | ≥50cm |
| 5.9 | 最大螺距 | ≥2.0 |
| #5.10 | 单次螺旋连续最长扫描时间 | ≥120s |
| 5.11 | 扫描模式 | 定位像扫描 轴位扫描 螺旋扫描 电影扫描 |
| 5.12 | 图像重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| #5.13 | 高对比度分辨率（空间分辨率） | ≥21lp/cm@0%MTF |
| 5.14 | 低对比度分辨率（密度分辨率） | ≤2mm@0.3% |
| 5.15 | CT值范围 | ≥-32700~+32700 |
| 5.16 | 噪声 | ≤0.27% |
| 6 | 主要应用软件和成像技术 |  |
| 6.1 | 射线硬化伪影抑制技术 | 提供 |
| 6.2 | 骨性伪影抑制技术 | 提供 |
| 6.3 | 金属伪影抑制技术 | 提供 |
| 6.4 | 高级图像降噪技术 | 提供 |
| 6.5 | 后颅窝图像优化技术 | 提供 |
| 6.6 | 管电流自动调控技术 | 提供 |
| 6.7 | 儿童专用的扫描协议 | 提供 |
| 6.8 | 低剂量扫描技术 | 提供 |
| 6.9 | CT图像减影功能 | 提供 |
| 6.10 | CT电影显示功能 | 提供 |
| 6.11 | 多平面重建（MPR） | 提供 |
| 6.12 | 曲面重建（CPR） | 提供 |
| 6.13 | 表面遮盖（SSD） | 提供 |
| 6.14 | 三维容积重建（VR） | 提供 |
| 6.15 | 最大密度投影（MIP） | 提供 |
| 6.16 | 最小密度投影（MinIP） | 提供 |
| 6.17 | 仿真内窥镜（VE） | 提供 |
| 6.18 | CT血管造影（CTA） | 提供 |
| 6.19 | 造影剂自动跟踪技术 | 提供 |
| 6.20 | 模拟手术刀功能 | 提供 |
| 6.21 | 一键式容积重建 | 提供 |
| 6.22 | 一键式去骨功能 | 提供 |
| 6.23 | 一键去床板功能 | 提供 |
| 6.24 | 三维容积测量评估功能 | 提供 |
| 6.25 | 用户自定义彩色编码方案 | 提供 |
| 6.26 | 显微成像技术 | 提供 |
| 6.27 | 头部灰白质增强技术 | 提供 |
| 6.28 | 内耳高分辨成像技术 | 提供 |
| 6.29 | 肺部高分辨成像技术 | 提供 |
| 6.30 | 体部高分辨成像技术 | 提供 |
| 6.31 | 骨骼高分辨成像技术 | 提供 |
| 7 | 高级图像后处理工作站 |  |
| 7.1 | CPU主频 | ≥3.6GHz |
| 7.2 | 计算机内存 | ≥32GB |
| 7.3 | 计算机硬盘容量 | ≥4.0TB |
| 7.4 | 显卡 | ≥8GB |
| 7.5 | 显示器尺寸 | ≥24吋 |
| 7.6 | 显示器分辨率 | ≥1920×1200 |
| 7.7 | 光驱DVD-RW | 提供 |
| 7.8 | 标准键盘、鼠标 | 提供 |
| 7.9 | 病人管理模块（病人查询、常用工具、病人信息导入、图像数据网络传输） | 提供 |
| 7.10 | 图像浏览模块（图像浏览、图像分析、测量工具） | 提供 |
| 7.11 | 3D图像后处理（MPR、MPVR、CPR、SSD、VR、MIP、MinIP、AIP、VE、一键去床板、一键去骨） | 提供 |
| 7.12 | 肺结节分析 | 提供 |
| 7.13 | 肺炎分析 | 提供 |
| 7.14 | 脑出血分析 | 提供 |
| 7.15 | 脑灌注分析 | 提供 |
| 7.16 | 齿科分析 | 提供 |
| 7.17 | 高级血管模块 | 提供 |
| 7.18 | 高级脊柱分析 | 提供 |
| 7.19 | 非门控钙化积分分析 | 提供 |

五、商务和服务需求

| 序号 | 商务和服务项目 | 重要性 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | ★ | 合同生效后 二个月内 |
| 2 | 保修期 | ★ | 3年—5年 |
| 3 | 原厂售后 服务承诺 | ★ | （1）售后服务及时，24小时内有响应；生产厂方对32层螺旋CT提供至少3年全保。 （2）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，卖方应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。 （3）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （4）在保修期外，卖方为仪器提供终身维修服务，维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 |  | 保证使用人员都会操作 |
| 5 | 验收标准 |  | 按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |
| 6 | 交货地点 |  | 芜湖江城中西医结合医院(安徽省芜湖市弋江区利民东路385号一楼CT机房） |
| 7 | 设备安装 场地测试 |  | 按照技术参数内设备安装场地测试要求 |
| 8 | 设备安装调试 |  | 按照技术参数内设备安装调试要求 |
| 9 | 付款方式 |  | 货到安装、验收合格并能够正常使用后，凭甲方出具的验收合格报告，乙方提供发票及其它票据入库。甲方从入库之日起15个工作日内付80%货款；在设备能够保证临床正常稳定使用，且乙方已经履行本合同约定全部义务的情况下，1年后1个月内乙方来院填写尾款付款证明，甲方付清20%货款。 |

六、参与招标单位附以下表格：

| 品牌 | 型号 | 单价 | 省内是否设有直属分公司保证售后服务 | 质保方式 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 七、特定资格条件

除《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商应具备的条件外，采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准等。但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

1、企业营业执照、税务登记证加盖公章的复印件或经公证的复印件；

2、法定代表人授权委托书原件；

3、被授权人的身份证复印件（带原件备查）；

4、进口产品非制造商申请人需提供产品销售代理授权证明（非制造商申请人必须提供针对本项目的专项授权书或有效的产品代理证书复印件并加盖公章（带原件备查）;

5、如为国产产品非制造商申请人需提供原厂的售后服务承诺证明文件（带原件备查）；

6、医疗器械经营许可证复印件（加盖红章）；

7、所投产品的医疗器械注册证复印件（加盖红章）。

申购单位（公章）：芜湖江城中西医结合医院

项目负责人签字：